Способ верификации поглощенной дозы при планировании облучения на линейном ускорителе.
Шкребец О. В. ,(д.м.н., ст. науч. сотр. Старенький В. П.)
Спосіб верифікації поглинутої дози при плануванні опромінення на лінійному прискорювачі.

Шкребець О. В., (д.м.н., ст. наук. спів. Старенький В. П.)
Современная лучевая терапия характеризуется разработкой и совершенствованием различных способов повышения эффективности лечения онкологических больных [1]. Существует необходимость проверки плана лечения непосредственно перед облучением, в том числе и поглощенной, в выбранном объеме, дозы, которую запланировала компьютерная система. Также актуальным является вопрос об исследовании соответствия поглощенной дозы, которая реализуется в патологическом очаге и жизненно важных ана-томических структурах, дозе, которая была запланирована при предлучевой подготовке.

Современные методы доставки дозы (CRT, IMRT, RapidArc) становятся все сложнее и, в связи с этим, стандартные пути проверки не всегда корректно выполняют поставленные перед ними задачи. Вследствие этого актуальной задачей является создание универсаль-ного способа верификации, с помощью которого можно осуществлять контроль дозы, рассчитанной планирующей системой. 
В работе были рассмотрены современные методы доставки дозы, имеющиеся расчетные и экспериментальные способы проверки запланированной дозы, средства, с помощью которых они осуществляются, а также связанные с ними проблемы [2], и на основе этого разработан способ верификации, с помощью которого можно осуществлять контроль дозы, рассчитанной планирующей системой.
Для проведения верификации плана облучения нужно провести измерения в нескольких точках физически смоделированного облучаемого объема и сопоставить их со значениями, полученными в планирующей системе. Для моделирования полей и про-ведения измерений использовали  линейный ускоритель, водный фантом, тканеэквива-лентный материал или их комбинацию для моделирования неоднородностей поверхности, а также ионизационные камеры, дозиметр рабочего класса с микропроцессорным управлением для измерения дозы [3].
На практике процедура проведения верификации плана облучения сводится к выбору возможных полей (пучков) облучения, которые формируются с помощью многолепестко-вой коллимации пучка в соответствии с конфигурацией патологического очага, суммар-ной очаговой дозы, а также направления пучков относительно средств моделирования об-лучаемой среды (фантома). Далее в клиническом объеме облучения осуществляется выбор произвольной точки, в которой будет определяться запланированная доза, отмечаются глубины, на которых находится эта точка относительно выбранных полей и производится моделирование каждого поля в отдельности. Помещая ионизационную камеру в точки водного фантома, в которых нужно получить значение поглощенной дозы, и задавая углы для полей облучения, проводятся измерения. В зависимости от количества полей облу-чения, регистрируются несколько значений поглощенной дозы, сложение которых позво-ляет определить суммарную дозу в выбранной точке. 
Сверяя ее с дозой, которую рассчитала планирующая система для тканей человека и анализируя полученные результаты, в работе был сделан вывод, что рассчитанные и изме-ренные дозы с высокой точностью совпадают. А это значит, что выбранный способ хоро-шо реализует поставленную задачу и пригоден для использования на практике.
Литература
1. Г. Е. Труфанов, М. А. Асатурян, Г. М. Жаринов. Лучевая терапия: учебник. – Т.2. 2010.
2. Гвай А.С., Аверьянова Л.А., Шалёпа О.Ю. Современные методы и средства дозиметрии ионизи-рующих излучений в медицине // ВЕЖПТ . 2012. №9 (57).
3. Определение поглощенной дозы при дистанционной лучевой терапии: Международные практи-ческие рекомендации по дозиметрии, основанные на эталонах единицы поглощенной дозы в воде. МАГАТЕ, Вена, 2004.
