PAGE  
2

Оптимізація дозиметричного контролю радіаційної безпеки при рентгенодіагностичних дослідженнях
Паламарчук А.П. (науковий керівник - канд. біол. наук Л.Л. Страдник)
Сьогодні понад 90% діагнозів установлюється або підтверджується за допомогою рентгенодіагностики, при цьому близько 80% (у різних країнах - від 70 до 95%) надфонової дози опромінення припадає на рентгенодіагностичні дослідження. Тому однією з проблем радіаційного захисту населення є оптимізація медичного опромінення при проведенні рентгенодіагностичних процедур.

Одним з найважливіших дозоформуючих параметрів рентгенівських апаратів є радіаційний вихід, який обов'язково повинен контролюватися при проведенні вимірювань в межах програми контролю якості. Даний вид тестування дозволяє визначити залежність радіаціоннного виходу від технічних параметрів (напруги, струму, часу експозиції) [5].

У рамках здійснення контролю якості рентгенівського обладнання були проведені вимірювання радіаційного виходу рентгенівських апаратів типу MX HF 1500 і ЕДР-750В. В якості дозиметричного обладнання використовувався дозиметричний комплект TRIAD (KEITHLEY), модель 10100А, якій призначений для дози випромінювання в діапазоні рентгенівського випромінювання при напрузі на трубці 40-150 кВ, в діапазоні доз                         1 мкГр - 100 мГр. Умови вимірювання: відстань фокус - камера - 80 см, поле опромінення 10(10 (см2). В рамках проведення роботи була визначена залежність радіаційного виходу від значення напруги на рентгенівської трубці при постійних номінальних значеннях анодного струму і часу експозиції.
На рентгенівських апаратах була проведена серія вимірювань радіаційного виходу при значеннях струму І = 160 мА та І = 50 мА. Контроль радіаційного виходу був проведений  при значеннях анодної напруги в діапазоні U = 60-80 кВ з кроком 10 кВ. Вимірювання іонізаційної камерою здійснювалися при кожному встановленому напрузі не менше 3-5 разів.

Таким чином, за результатами вимірювання експозиційної дози при різних режимах роботи апарату було визначено значення радіаційного виходу та оцінені його основні характеристики: постійність при однакових умовах роботи апарату і залежність від напруги на трубці. Оцінено відповідність значень анодної напруги і часу експозиції їх номінальним значенням.

За результатами проведених досліджень встановлено, що середньоквадратичне відхилення (СКВ) радіаційного виходу апаратів в дослідженому діапазоні напруги відповідало прийнятим значенням критерію. Так, при заданому значенні напруги на трубці для апарата MX HF15 значення  СКВ  не перевищувало 1,0 %, а для апарата                  ЕДР-750В – 3,8 % при допустимому значенні відхилення ± 10 %.
Список літератури:

1. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Державні гігієнічні нормативи. – К.: Відділ поліграфії УкрЦентру держсанепід-надзору МОЗ України, 1997. – 121 с.

2. Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України (ОСПУ-2005) Державні санітарні правила 6.177-2005-09- 02. – К., 2005. – 74 с. 

3. The Diagnostic Reference Levels (DRLs) in Europe / European ALARA Network / Contributed by François Drouet 23 February 2007 [Electronic resourse]. – Mode of access: http://www.eu-alara.net
4. Сан ПіН України «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур. Державні санітарні правила і норми» // Офіційний вісник України. – К., 2007. –       С.39 – 79.

5. Moores M. B. Quality control in diagnostic radiology – its historical development, present and future status in Europe [Electronic resourse] / B. M. Moores. – Mode of access: http://www.eu-alara.net

