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При применении лучевой терапии одной из наиболее значимых и в то же время слабо контролируемой характеристикой дозного поля является его равномерность, формируемая, в свою очередь, равномерностью пучка ионизирующего излучения.
Типичный профиль распределения поглощенной дозы представляет собой зависимость поглощенной дозы от расстояния до оси пучка на  определенной глубине водного фантома. Спецификация по равномерности фотонных пучков определяется в настоящее время согласно рекомендациям Международной Электротехнической Комиссии (МЕК) и включает два требования: во-первых, расстояние между уровнями 90% дозы и геометрическим краем пучка не должно превышать 10 мм вдоль большей оси и 20 мм вдоль диагонали пучка; во-вторых, максимальная величина поглощенной дозы в любой точке внутри 90 % изодозового контура  не должна отличаться более чем на 5 % от дозы на той же глубине на оси пучка. Спецификация по симметрии пучков согласно рекомендациям МЕК определяется также на глубине максимальной дозы и включает следующее требование: различие в значениях дозы в любых двух точках, расположенных симметрично на противоположных сторонах относительно центральной оси, не должно превышать 2 %[1].
 При планировании лучевой терапии важно точно определять местоположение и границы облучаемой области. Наличие нормальных, близлежащих к облучаемой области органов ограничивает величину радиационной дозы вследствие присущей им специфической радиочувствительности. Если это не учитывать, то нормальные ткани будут испытывать постоянное повреждающее воздействие.
Рассматривать равномерность распределения ионизирующего излучения можно методом фотометрирования пленок, при помощи электрометра и т.д.
После сравнения методик, была проведена работа, в ходе которой были получены профили дозных полей при помощи ионизационной камеры в трехмерном водном фантоме и электрометра. Поскольку этот метод позволяет проводить измерения на нескольких глубинах. В работе также были рассмотрены особенности, и возможные варианты описания равномерности дозных полей. Равномерность поглощенной дозы оценивалась с помощью отклонения распределения от идеального профиля с использованием  электрометра. С помощью понятия «симметрия пучка» сравнивались дозовые профили по разные стороны от центральной оси пучка.
По данным полученным в ходе эксперимента были построены графики и проведены расчеты способами: абсолютное отклонение элементов в совокупности данных, которое представляет собой абсолютную разницу между полученной равномерностью распределения поглощенной дозы и выбранной точкой, от которой отсчитывается отклонение, а также с помощью среднеквадратичного отклонения (СКО). 
При расчете с помощью СКО, коэффициент равномерности распределения (КР) излучения дает меньшую погрешность и составляет более Кр= 95%.

В результате проведенного исследования полученная методика может быть использована в клинической дозиметрии для улучшения контроля физических характеристик ионизирующего излучения, применяемого в лучевой терапии.
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