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Дослідницька робота присвячена актуальній проблемі в галузі радіаційного захисту персоналу та пацієнтів при медичному опроміненні – вивченню фізичних властивостей термолюмінесцентних дозиметрів та їх використанню в медичній практиці. 
В ході виконання роботи розiбранi різнi методи дозиметрії іонізуючого випромінення, що використовуються в медичній радіології. Було визнано, що метод термолюмінісцентної дозиметрії має широкий діапазон вимірювання доз, низьку енергетичну залежність та є тканино-еквівалентним, що дозволяє використовувати його як для контроля доз пацієнтів, так й медичного персоналу. 
Було визначено, який матеріал найбільш підходить для індивідуального дозиметричного контролю персоналу та пацієнтів, а саме використання дозиметрів на основі фосфору LiF, завдяки тому, що федінг, який визначається втратою дозиметричної інформації за 1 міс., при кімнатній температурі становить близько 1%. Такий низький федінг і дає можливість використовувати дозиметри на основі LiF протягом декількох місяців, що суттєво збільшує їх область застосування. 
Проаналізована методика визначення доз опромінення пацієнтів в рентгенодіагностиці, а також спосіб вимірювання поглинутої дози або вхідний керма за допомогою термолюмінесцентних детекторів.
Зіставлені дозові навантаження пацієнтів при рентгенографії органів грудної клітини та поперекового відділу хребта на трьох апаратах з різними приймачами зображення (цифрові, плівкові) і з різним терміном експлуатації.
Встановлено, що на сучасних рентгенографічних апаратах з цифровим приймачем зображення значення доз пацієнтів не перевіщують рекомендованих рівнів, що пов'язано з правильним підбором режимів і задовільнім технічним станом апарату.
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