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Мас-спектрометрія - це фізичний метод аналізу складу речовини, заснований на вимірюванні інтенсивності струмів заряджених частинок з різними масами. Для вимірювання маси частинок в даному методі використовуються відмінності в русі частинок в електричних і магнітних полях, які обумовлені різним відношенням маси до заряду [1]. 

При виконанні роботи досліджувалася низка технологічних газів, яку складали аргон, дейтерій, водень, кисень. Вибір цих газів обумовлений їхнім широким застосуванням в різних галузях науки і техніки. В багатьох технологічних процесах ступінь чистоти і склад домішок в цих газах є вельми важливими, особливе значення ці характеристики мають при використанні газів в наукових дослідженнях та хіміко-аналітичній роботі. Неврахований хімічний вплив домішок у використаному в дослідженнях газі може внести значну похибку в результати вимірювань, що зробить неможливим сформулювати достовірні висновки. 

Аналіз газів проводили на магнітному мас-спектрометрі МІ-1201, що призначений для дискретного аналізу ізотопного складу газів і твердих речовин. Дія мас-спектрометра полягає в такій послідовності операцій: з балону газ напускають у камеру приладу, далі він потрапляє в камеру іонного джерела, де молекули іонізуються електронним ударом. Утворені іонні витягуються, прискорюються і надходять у вхідні щілину масс-аналізатора. У мас-аналізаторі іонний пучок розділяється за відношенням маси до заряду в магнітному полі. Реєстрація іонів здійснюється колектором типу циліндра Фарадея [2]. 

Методика проведення аналізу полягала в наступному: камери іонного джерела відкачують до робочого вакууму ~ 2×10-5 Па і потім проводився запис масс-спектра залишкових газів. Після запису фонового спектра, виробляли напуск досліджуваного газу і записували його масс-спектр. Потім із спектру аналізованого газу вичитали фоновий спектр для виключення впливу залишкових парів на результати аналізу. 

З аналізу результатів було визначено процентний вміст газів присутніх у відповідних пробах: аргону 99,61%, дейтерію - 99,47, водню - 99,331%, кисню - 91,53%. Результати проведеного аналізу показали прийнятну в більшості випадків ступінь чистоти аналізованих проб аргону і водню. В пробі кисню виявлена домішка азоту, концентрація якої склала близько 7%, що накладає значні обмеження на спектр можливих застосувань газу такого складу.
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